# ZT-703S示波器查看SPI时钟使用指南

从探头接线到单次触发、双通道观察和故障排查

适用项目：ESP32-S3 Drink Dispenser / MAX6675温度采集

适用平台：ESP-IDF 5.2及以上

文档日期：2026年8月

说明：本文档依据当前项目源码编写，不要求修改程序。

# 1. 测量目标与项目参数

本项目使用ESP32-S3通过SPI3读取MAX6675热电偶转换器。示波器的首要目标是确认SCK频率、脉冲数量、逻辑电平和CS包络是否正确。

| 信号 | 当前GPIO | 方向 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCK | GPIO36 | ESP32 → MAX6675 | 1 MHz串行时钟 |
| CS | GPIO35 | ESP32 → MAX6675 | 低电平有效，界定一次读取 |
| MISO/SO | GPIO38 | MAX6675 → ESP32 | 输出16位温度数据 |
| MOSI | 未使用 | — | MAX6675为只读器件 |

| 参数 | 当前值 | 测量时的预期 |
| --- | --- | --- |
| SPI模式 | Mode 0（CPOL=0，CPHA=0） | SCK空闲为低，在上升沿采样 |
| 时钟频率 | 1 MHz | 周期约1 μs，高、低各约0.5 μs |
| 事务长度 | 16 bit | CS低电平期间出现16个SCK脉冲 |
| 读取周期 | 500 ms | 每半秒出现一组约16 μs的短脉冲包 |
| 逻辑电平 | ESP32为3.3 V | SCK与CS约为0～3.3 V |

## 关键认识

• SCK不是连续输出。每次读取只持续约16 μs，而相邻读取相隔约500 ms。

• 在毫秒级时基下，时钟包可能只是一条很窄的竖线；在微秒级时基下，如果没有正确触发，又很容易错过。

• 因此本项目最适合使用Normal或Single边沿触发，而不是只依赖Auto。

# 2. 安全事项与准备

• 断电完成探头接线；先接地夹，再接探头尖端。

• 地夹只能接ESP32开发板GND，不得接SCK、CS、3.3V或其他信号。

• 建议ZT-703S使用内置电池测量，测量期间不连接充电USB，避免额外的USB地路径。

• 若同时使用CH1和CH2，两通道地夹内部共地，必须接到同一个ESP32 GND。

• 探头机械开关设为X10，示波器通道菜单也必须设为X10。

• 本文仅针对3.3V低压数字电路，不适用于市电或非隔离高压电路。

首次使用探头时，可用已知方波源检查补偿。若方波顶部明显上翘或圆钝，应使用绝缘调节棒调整探头补偿电容。

# 3. 单通道查看SCK

## 3.1 接线

| ZT-703S | 连接位置 |
| --- | --- |
| CH1探头尖端 | GPIO36或MAX6675模块SCK端 |
| CH1地夹 | ESP32 GND |

优先在MAX6675模块一端测量SCK，这样不仅能确认ESP32产生了时钟，也能确认信号确实经过连线到达模块。

## 3.2 通道设置

1. 长按电源键约2秒开机，按MODE切换到示波器界面。

2. 按MENU进入第一页通道设置。

3. F1选择CH1；F2将CH1设为ON；F3选择DC耦合；F4选择X10。

4. 返回主界面，按F1进入VOL/TIME。用上下方向键把CH1调到1 V/div。

5. 用左右方向键把水平时基调到2 μs/div。不同固件方向可能相反，以屏幕显示值为准。

## 建议初始参数

| 设置项 | 推荐值 |
| --- | --- |
| 通道 | CH1 |
| 耦合 | DC |
| 探头倍率 | X10 |
| 垂直档位 | 1 V/div |
| 水平时基 | 2 μs/div |
| 触发源 | CH1 |
| 触发边沿 | 上升沿 |
| 触发电平 | 约1.5 V |
| 触发模式 | Single |

## 3.3 单次触发

1. 按MENU，再按右方向键进入第二页触发设置。

2. F1选择Single；F2选择上升沿；F3选择CH1；F4把触发位置设为50%。

3. 返回主界面，选择TRIGGER，用上下方向键把触发电平调至约1.5 V。

4. 如果屏幕为STOP，短按HOLD/SAVE重新布防；屏幕出现WAIT表示正在等待。

5. 程序在下一次读取时触发，最多等待约500 ms。捕获完成后状态变为STOP。

如果上升沿触发能够捕获但整组脉冲的开头位置不固定，这是正常现象：16个上升沿都满足触发条件。需要稳定显示事务起点时，应使用双通道并用CS下降沿触发。

# 4. 双通道同时查看CS与SCK

| 通道 | 探头尖端 | 地夹 |
| --- | --- | --- |
| CH1 | GPIO36 / SCK | ESP32 GND |
| CH2 | GPIO35 / CS | 同一个ESP32 GND |

两个通道均设置为DC、X10、1 V/div。时基仍设为2 μs/div。触发设置改为：

Trigger mode : Single

Trigger source: CH2

Trigger edge  : Falling

Trigger level : 1.5 V

Position      : 50%

CS下降沿只在事务开始时出现一次，因此可以稳定捕获从第1个到第16个时钟。正常关系如下：

CS   ‾‾‾‾‾\____________________________/‾‾‾‾‾

SCK  ________|‾|_|‾|_ ... 共16个脉冲 ... |_______

<--------- 约16 μs --------->

# 5. 测量频率、周期和脉宽

1. 捕获完成并处于STOP后，把时基调到500 ns/div或200 ns/div。

2. 移动波形，使相邻两个SCK上升沿位于屏幕中央。

3. 使用时间游标测量两个相邻上升沿，预期Δt约为1 μs。

4. 频率计算：f=1/Δt，因此Δt=1 μs时，f约为1 MHz。

5. 分别测量高电平和低电平宽度，理想值均约0.5 μs，占空比约50%。

ZT-703S的自动测量可以显示Frequency、Period、Duty和Vpp，但短脉冲包不是连续方波，自动频率读数偶尔为空或不稳定。此时以游标测量相邻边沿为准。

# 6. 预期波形判读

| 观察结果 | 结论 |
| --- | --- |
| SCK空闲为低 | 符合SPI Mode 0 |
| 单周期约1 μs | 时钟约1 MHz |
| CS低期间正好16个SCK | 事务长度正确 |
| CS低电平约16 μs | 与16 bit、1 MHz相符 |
| 高电平约3.3 V | ESP32逻辑电平正常 |
| 每约500 ms出现一包 | 与主循环读取周期一致 |

# 7. 常见问题排查

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| 屏幕没有波形 | 串口是否持续打印温度；探头是否接GPIO36；地夹是否接GND；是否处于WAIT |
| 只有一条很窄的竖线 | 时基仍在毫秒档，改为2 μs/div并使用触发 |
| 波形不停跳动 | 使用Normal/Single；双通道时用CS下降沿触发 |
| 显示0.33 V而非3.3 V | 探头开关与通道倍率是否一个X10、一个X1 |
| 波形顶部明显圆钝 | 检查探头补偿，缩短地线，使用X10 |
| 脉冲数量不是16 | 确认观察的是完整事务；用CS下降沿触发并调整水平位置 |
| 频率自动测量为空 | 短突发信号导致；使用时间游标测相邻上升沿 |

# 8. 实验记录建议

• 记录测量点、探头倍率、垂直档位、时基与触发方式。

• 保存完整CS+SCK波形，以及放大后的单周期波形。

• 记录SCK频率、周期、高低电平、CS低电平宽度和脉冲数量。

• 将示波器结果与PulseView的16位解码结果和串口日志互相验证。

# 9. 相关源码与资料

• 引脚定义：components/MAX6675/MAX6675.h

• SPI配置与读取：components/MAX6675/MAX6675.c

• 500 ms读取循环：main/main.cpp

• ZT-703S用户手册：https://manuals.plus/m/6479ea287c0b57aa3c0bc622a064a4d5d24e6818e24de637935056b5bd9d4f51_optim.pdf

• MAX6675官方数据手册：https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max6675.pdf